监  测  报  告

陕辐环监字〔2015〕第 107 号

项目名称：    西安交通大学医学院第二附属医院

新增射线装置和放射性同位素核技术应用项目

委托单位：　  西安交通大学医学院第二附属医院

监测类别：    　   　　委托监测

报告日期：  　     　2015年 9月30日

陕西省辐射环境监督管理站

说   明

1、本报告首页适用于陕西省辐射环境监督管理站现场监测项目的监测报告。

2、报告无陕西省辐射环境监督管理站“业务专用章”、骑缝章、     章及审核、签发人签字无效。

3、复制报告未重新加盖本单位“业务专用章”无效。

4、报告涂改无效。

5、如被测单位对本报告数据有异议，应于收到本报告之日起十五日内（邮寄报告以邮戳为准）向出具报告单位提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由，如仍有异议，可向上级监测部门提出书面仲裁要求，逾期则视为认可监测结果。

陕西省辐射环境监督管理站

地    址：西安市西影路106号陕西环保综合办公大楼6层

电    话：029-85429336

传    真：029-85429336

邮政编码：710054

E-mail：fsz313@vip.163.com

监 测 报 告

一、监测内容

受西安交通大学医学院第二附属医院委托对其新增射线装置和放射性同位素核技术应用项目竣工验收监测，该项目包括：3个乙级非密封放射性物质工作场所和1个丙级非密封放射性物质工作场所，2台II类射线装置（1台全数字心血管造影DSA、1台21EX型医用电子加速器）。

二、监测时间、地点

2014年7月24日，西安市新城区西五路157号

三、监测项目

空气吸收剂量率、β表面污染

四、监测方法及仪器

表4-1  监测方法、监测仪器及检出限

| 监测项目 | 监测方法 | 监测仪器名称、 型号及编号 | 检出限 | 检定单位及证书编号 | 检定有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| γ辐射空气吸收剂量率 | - 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》(GB/T 14583-1993) 《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001） | FH40G型便携式 X、γ剂量率测量仪 FSZ-YQ-B015 | 10nGy//h～1Gy/h | 中国测试技术研究院 201310108579 | 2013.10.30～ 2014.10.29 |
| 表面沾污 | 《表面污染测定 第一部分β发射体（最大β能量大于0.15MeV）和α发射体》（BG/T14056.1-2008） | 表面沾污测量仪 QX-200 FSZ-YQ-B018 | α通道： 0 ～ 5000cps β通道： 0 ～ 50000cps | 中国计量科学研究院 DYhd2014-1788 | 2013.9.13 ～2014.9.12 |

五、监测标准

1. 执行环评文件中采用的评价标准，即《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002），并按照标准的评价原则，职业人员与公众的年有效剂量须满足表2-1中的限值。

表2-1  职业照射和公众照射的剂量限值

| 照射类别 | 剂 量 限 值 | 环评管理目标 |
| --- | --- | --- |
| 职业照射 | 连续5年的年平均有效剂量不应超过20 mSv | 5 mSv/a |
| 公众照射 | 关键人群连续5年的年平均有效剂量不应超过1 mSv | 0.20mSv/a |

⑵表2-2 工作场所的放射性表面污染控制水平   单位：Bq/cm2

| 表 面 类 型 |  | α放射性物质 |  | β放射性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 极毒性 | 其他 |  |
| 工作台、设备、墙壁、地面 | 控制区 | 4 | 4×10 | 4×10 |
|  | 监督区 | 4×10-1 | 4 | 4 |
| 工作服、手套、工作鞋 | 控制区 监督区 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4 |
| 手、皮肤、内衣、工作袜 |  | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-1 |

2.《医用电子加速器卫生防护标准》GBZ126-2002：

⑴治疗室选址和建筑设计必须符合相应的放射卫生防护法规和标准要求，保障周围环境安全。

⑵有用线束直接投照的防护墙（包括天棚）按初级辐射屏蔽要求设计，其余墙壁按次级辐射屏蔽要求设计。

⑶穿越防护墙的导线、导管等不得影响其屏蔽防护效果。

⑷X射线标称能量超过10MeV的加速器，屏蔽设计应考虑中子辐射防护。

⑸治疗室和控制室之间必须安装监视和对讲设备。

⑹治疗室应有足够的使用面积。

⑺治疗室入口处必须设置防护门和迷路，防护门必须与加速器联锁。

⑻治疗室外醒目处必须安装辐照指示灯及辐射危险标志。

⑼治疗室通风换气次数应达到每小时3～4次。

3.《临床核医学放射卫生防护标准》GBZ120-2006：

⑴临床核医学工作场所应备有收集放射性废物的容器，容器上应有放射性标志；放射性废物应按长半衰期和短半衰期分别收集，并给予适当屏蔽。

⑵临场核医学诊断及治疗用工作场所（包括通道）应注意合理安排与布局，其布局应有助于实施工作程序，并且避免无关人员通过。

⑶临床核医学诊断用给药室与检查室应分开，诊断用候诊室应靠近给药室和检查室，宜有受检者专用厕所。

⑷装有放射性药物的给药注射器应有适当屏蔽；操作放射性药物应在衬有吸水纸的托盘内进行，工作人员应穿戴个人防护用品。

⑸使用治疗量发射γ射线放射性药物的区域应划为控制区，控制区入口处应有GB18871规定的电离辐射警告标志，除医务人员外其他无关人员不得入内，患者也不应随便离开该区。

⑹使用过的放射性药物注射器、绷带和敷料，应作为污染物件处理或作放射性废物处理。

⑺合成和操作放射性药物所用的通风橱，工作中应有足够风速，排气口应高于本建筑屋脊，并酌情设有活性炭过滤或其他专用过滤装置。

4.《医用放射性废物的卫生防护管理》GBZ133-2009：

⑴注射或服用过放射性药物的患者排泄物：使用放射性药物治疗患者的临床核医学单位，应为住院治疗患者提供有防护标志的专用厕所，对患者排泄物实施统一收集和管理。规定患者住院治疗期间不得使用其他厕所。专用厕所应具备使患者排泄物迅速全部冲洗入专用化粪池的条件，而且随时保持便池周围清洁。专用化粪池内排泄物在贮存衰变后，经审管部门核准方可排入下水道系统。

⑵固体废物的管理：供收集废物的污物桶应具有外防护层和电离辐射警示标志；污物桶放置点应避开工作人员工作和经常走动的区域；污物桶内应放置专用塑料袋直接收纳废物，装满后的废物袋应密封，不破漏，并及时转送贮存室，并放入专用容器中贮存。

⑶贮存室建造结构应符合放射卫生防护要求，且具有自然通风或安装通风设备，出入处设电离辐射警示标志。

⑷建立废物档案和出入贮存室登记与双人双锁管理制度；设废物贮存登记卡，废物主要特征和处理过程应记录在卡片上，并存档备案，卡片格式参见GBZ133-2009附录C。

⑸如果经审管部门确认或批准，凡放射性核素活度浓度小于或等于附录B所示清洁解控水平推荐值的放射性废物，按免管废物处理。

表2-3  以核素活度浓度表示的清洁解控水平推荐值

| 解控水平（Bq/g） | 核 素 |
| --- | --- |
| 1×106 | 3H |
| 1×105 | 35S |
| 1×104 | 14C |
| 1×103 | 32P、151Cr、89Sr、90Y、113Sn、125I、133Xe |
| 1×102 | 15O、90Sr、99Mo、99mTc、113In、131I、198Au、203Hg、201Tl |
| 1×101 | 18F、59Fe |
| 注1：上述解控水平推荐值原则上只适用于在组织良好、人员训练有素的工作场所对产生小量放射性固体废物的医学应用或实验室。 注2：严禁为申报清洁解控而采用人工稀释等方法来降低核素活度浓度。 注3：本表数值取自GB18871-2002附录A，并与GBZ167-2005附录B的取值相一致。 |  |

5.《陕西省环境伽玛辐射剂量水平现状研究》（1988年11月）陕西省西安市γ辐射空气吸收剂量率天然辐射水平

表2-2  西安市环境天然放射性γ辐射空气吸收剂量率调查结果（nGy/h）

|  | 原 野 | 道 路 | 室 内 |
| --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 50～117 | 52～121 | 79～130 |
| 均值 | 71 | 76 | 111 |
| 标准差 | 17 | 20 | 19 |

六、监测结果及评价

验收监测期间直线加速器、DSA射线装置均处于正常工作状态，开放性同位素在正常使用过程中，满足竣工验收条件。

放射性工作场所及其周围X、γ空气吸收剂量率、β表面污染监测结果见表6-1～6-4。

表6-1 综合大楼负一楼东侧核医学科X、γ空气吸收剂量率监测结果

| 序号 | 监 测 点 位 |  | X、γ空气吸收剂量率 （nGy/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 89Sr源罐表面5cm |  | 1550～1970 |
|  | 89Sr源罐表面1m |  | 247.5～292.2 |
| 2 | 131I源罐表面5cm |  | 7960～9810 |
|  | 131I源罐表面1m |  | 2620～3890 |
| 3 | 131I注射台 |  | 31200～45800 |
| 4 | 131I注射室巡测 |  | 537.7～1380 |
| 5 | 注射后病人身体周围 |  | 41390～149760 |
| 6 | 放射性废物室巡测 |  | 196.6～780.0 |
| 7 | 放射性废物临时贮存桶 |  | 2090～2960 |
| 8 | 99mTc源罐表面5cm |  | 127.9～161.2 |
|  | 99mTc源罐表面1m |  | 108.2～118.6 |
| 9 | 99mTc注射时的操作台（20mCi） |  | 1740～3210 |
| 10 | 99mTc注射准备室巡测 |  | 116.5～176.8 |
| 11 | 99mTc注射室废物桶表面 |  | 255.8～606.3 |
| 12 | 99mTc注射后病人候诊室巡测 |  | 2600～5710 |
| 13 | ETC患者专用洗手间病人使用后巡测 |  | 509.6～2030 |
| 14 | ETC患者专用洗手间病人未使用时巡测 |  | 136.2～144.6 |
| 15 | ECT检查室有被注射病人状态下 | 观察窗 | 98.5～108.2 |
| 16 |  | 距病人检查位5cm | 9470～12900 |
| 17 |  | 距病人检查位1m | 2030～3110 |
| 18 |  | 操作台 | 97.8～121.7 |
| 19 |  | 工作人员进出门（右） | 82.8～97.2 |
|  |  | 工作人员进出门（下） | 90.9～103.2 |
|  |  | 工作人员进出门（左） | 94.6～103.9 |
|  |  | 工作人员进出门（中） | 86.5～89.0 |
|  |  | 工作人员进出门（上） | 90.1～92.4 |
|  |  | 工作人员进出门（表） | 89.3～92.8 |
| 20 |  | 防护墙西墙外 | 107.1～133.1 |
| 21 |  | 电缆孔 | 114.4～134.2 |
| 22 |  | 防护墙北墙外 | 125.8～137.3 |
| 23 |  | 防护墙南墙外 | 134.2～155.0 |
| 24 |  | 病人进出门（右） | 115.4～187.2 |
|  |  | 病人进出门（左） | 100.9～474.2 |
|  |  | 病人进出门（下） | 112.3～124.8 |
|  |  | 病人进出门（上） | 98.1～112.3 |
|  |  | 病人进出门（中） | 97.3～103.2 |
|  |  | 病人进出门（表） | 101.4～113.4 |
| 25 |  | 防护墙东墙外 | 123.8～130.0 |
| 26 |  | 检查室顶部（楼外通道）巡测 | 147.7～153.9 |
| 27 |  | 操作室内巡测 | 111.3～118.6 |
| 28 | ECT检查室未有被注射病人状态下 | 观察窗 | 98.5～108.2 |
| 29 |  | 操作台 | 97.3～103.6 |
| 30 |  | 操作室巡测 | 112.3～123.8 |
| 31 |  | 工作人员进出门巡测 | 87.4～91.2 |
| 32 |  | 病人进出门巡测 | 91.3～100.7 |
| 33 |  | 电缆孔 | 115.4～119.6 |
| 34 |  | ECT注射室（99mTc）操作台 | 99.3～109.2 |
| 35 |  | ECT注射室（99mTc）内巡测 | 109.2～113.4 |
| 36 |  | ECT病人候诊室巡测 | 113.4～122.7 |
| 37 |  | ECT候诊室外走廊巡测（无病人） | 140.4～145.6 |
| 38 |  | 防护墙西墙外 | 109.2～113.4 |
| 39 |  | 防护墙北墙外 | 104.0～127.9 |
| 40 |  | 防护墙南墙外 | 120.6～27.9 |
| 41 |  | 防护墙东墙外 | 120.6～130.0 |
| 42 |  | ECT检查室检查位 | 115.4～137.3 |
| 43 |  | 未注射89Sr室内巡测 | 126.9～146.6 |
| 44 |  | 89Sr未注射操作台 | 103.8～124.8 |
| 45 | 放免分析室 | 125I操作台 | 393.1～598.0 |
| 46 |  | 125I室内巡测 | 210.1～569.9 |

根据监测结果可以看出，89Sr贮源罐外表面5cm、100cm处X、γ空气吸收剂量率最大值分别为1970nGy/h、292.2nGy/h，131I贮源罐外表面5cm、100cm处X、γ空气吸收剂量率最大值分别为98100nGy/h、3890 nGy/h；由于开放性同位素的应用， 131I、99mTc药物注射时工作人员位置X、γ空气吸收剂量率最大值分别为45800nGy/h、3210nGy/h，ECT显像过程中ECT机房周围、防护门X、γ空气吸收剂量率为82.8～474.2nGy/h；放免分析室内X、γ空气吸收剂量率最大值为569.9nGy/h。

表6-2  核医学科β表面污染水平监测结果

| 序号 | 监 测 点 位 |  | β表面污染 （Bq/cm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 89Sr注射室 | 源贮存柜 | 0.607～0.75 |  |
|  |  | 办公桌 | 0.581～0.588 |  |
|  |  | 病历柜 | 0.271～0.276 |  |
|  |  | 废物桶 | 0.212～0.236 |  |
|  |  | 地面 | 0.268～0.460 |  |
|  |  | 水池 | 0.227～0.282 |  |
|  |  | 病床 | 0.164～0.173 |  |
|  |  | 东墙 | 0.177～0.179 |  |
|  |  | 北墙 | 0.183～0.188 |  |
|  |  | 西墙 | 0.190～0.208 |  |
|  |  | 南墙 | 0.207～0.221 |  |
|  |  | 门把手 | 0.198～0.206 |  |
|  | 前列腺增生治疗室 | 地面 | 0.146～0.155 |  |
|  | 高活度室 | 医疗废物桶 | 0.221～0.270 |  |
|  |  | 水池 | 0.273～0.286 |  |
|  |  | 分装台 | 0.560～0.620 |  |
|  |  | 地面 | 0.110～0.810 |  |
|  | 高活度室（注射室） | 地面 | 0.147～0.154 |  |
|  |  | 操作台 | 0.141～0.143 |  |
|  |  | 分装台 | 0.119～0.128 |  |
|  |  | 水池 | 0.118～0.123 |  |
|  |  | 东墙 | 0.123～0.132 |  |
|  |  | 南墙 | 0.112～0.121 |  |
|  |  | 北墙 | 0.105～0.110 |  |
|  |  | 西墙 | 0.100～0.105 |  |
|  |  | 门把手 | 0.094～0.097 |  |
|  | 高活性室 | 东墙 | 0.204～0.215 |  |
|  |  | 北墙 | 0.207～0.221 |  |
|  |  | 南墙 | 0.126～0.144 |  |
|  |  | 西墙 | 0.120～0.133 |  |
|  |  | 门把手 | 0.127～0.132 |  |
|  |  | 取药台 | 0.144～0.177 |  |
|  |  | 放废桶表面 | 0.420～0.470 |  |
|  | 放射性废物室 | 地面 | 0.330～0.810 |  |
|  |  | 办公桌 | 0.810～0.860 |  |
|  |  | 水池 | 0.400～0.430 |  |
|  |  | 东墙 | 0.353～0.395 |  |
|  |  | 北墙 | 0.349～0.372 |  |
|  |  | 门把手 | 0.341～0.362 |  |
|  | 前列腺室 | 北墙 | 0.246～0.264 |  |
|  |  | 东墙 | 0.224～0.237 |  |
|  |  | 南墙 | 0.205～0.217 |  |
|  |  | 西墙 | 0.189～0.199 |  |
|  |  | 门把手 | 0.153～0.162 |  |
|  | 核素介入室 | 地面 | 0.167～0.178 |  |
|  |  | 水池 | 0.164～0.166 |  |
|  |  | 东墙 | 0.150～0.152 |  |
|  |  | 北墙 | 0.151～0.154 |  |
|  |  | 西墙 | 0.150～0.154 |  |
|  |  | 南墙 | 0.152～0.155 |  |
|  |  | 门把手 | 0.146～0.154 |  |
|  | 洗涤室 | 地面 | 0.142～0.149 |  |
|  |  | 东墙 | 0.145～0.149 |  |
|  |  | 南墙 | 0.146～0.150 |  |
|  |  | 西墙 | 0.150～0.152 |  |
|  |  | 北墙 | 0.146～0.150 |  |
|  |  | 门把手 | 0.150～0.154 |  |
|  | 核医学科走廊 |  | 0.158～0.164 |  |
|  | 甲功室 | 地面 | 0.169～0.175 |  |
|  |  | 水池 | 0.167～0.170 |  |
|  |  | 办公桌 | 0.166～0.179 |  |
|  |  | 南墙 | 0.166～0.179 |  |
|  |  | 东墙 | 0.169～0.171 |  |
|  |  | 西墙 | 0.167～0.171 |  |
|  |  | 北墙 | 0.166～0.168 |  |
|  |  | 门把手 | 0.162～0.168 |  |
|  | 多功能室 | 地面 | 0.155～0.162 |  |
|  |  | 门把手 | 0.149～0.153 |  |
|  |  | 操作人员手套 | 0.196～0.206 |  |
|  |  | 操作人员衣服 | 0.205～0.250 |  |
|  | ECT室 | 检查室地面 | 0.130～0.136 |  |
|  |  | 操作间 | 0.134～0.141 |  |
|  | ECT候诊室走廊 |  | 0.860～1.15 |  |
|  | 标记实验室 | 地面 | 0.205～0.210 |  |
|  |  | 东墙 | 0.198～0.205 |  |
|  |  | 南墙 | 0.193～0.195 |  |
|  |  | 西墙 | 0.168～0.188 |  |
|  |  | 北墙 | 0.154～0.156 |  |
|  |  | 桌面 | 0.158～0.163 |  |
|  |  | 床面 | 0.157～.158 |  |
|  |  | 水池 | 0.155～0.156 |  |
|  |  | 门把手 | 0.144～0.152 |  |
|  | ECT候诊室地面 |  | 0.144～0.171 |  |
|  | ECT注射室 | 地面 | 0.162～0.168 |  |
|  |  | 注射台 | 0.103～0.120 |  |
|  |  | 医疗废物桶 | 0.114～0.129 |  |
|  |  | 放废桶 | 0.192～0.215 |  |
|  | ECT病人卫生间 |  | 2.40～2.55 |  |
|  | ECT病人过道（患者出口） |  | 0.210～0.216 |  |

根据核医学科β表面污染监测结果可以看出，89Sr注射室β表面污染为0.164～0.75 Bq/cm2，高活度室β表面污染为0.110～0.810 Bq/cm2，高活度室（注射室）β表面污染为0.094～0.154 Bq/cm2，高活性室β表面污染为0.120～0.470 Bq/cm2，放射性废物室β表面污染为0.330～0.810 Bq/cm2，前列腺室β表面污染为0.153～0.264 Bq/cm2，核素介入室β表面污染为0.164～0.178 Bq/cm2，洗涤室β表面污染为0.142～0.154 Bq/cm2，甲功室β表面污染为0.162～0.179Bq/cm2，ECT室β表面污染为0.130～0.141 Bq/cm2，标记实验室β表面污染为0.144～0.210 Bq/cm2，ECT注射室β表面污染为0.103～0.215 Bq/cm2，均可以满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002中要求“β表面污染控制区低于40Bq/cm2、监督区低于4Bq/cm2”。

表6-3  DSA机房周围及机房内手术人员位置X、γ空气吸收剂量率监测结果

| 序号 | 监 测 点 位 |  | X、γ空气吸收剂量率（nGy/h） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 关机 | 开机 |  |  |
|  |  |  |  | 透视 | 曝光 |  |
|  | 东墙 |  | 146.6～150.8 | 148.7～149.8 | 156～160.2 |  |
|  | 南墙 |  | 148.7～160.2 | 150.8～152.9 | 156.4～162.9 |  |
|  | 西墙 |  | 95.0～118.6 | 160.1～171.3 | 160.1～171.3 |  |
|  | 北墙 | 北墙 | 113.4～115.4 | 110.8～114.4 | 113.4～115.4 |  |
|  |  | 设备间 | 95.5～104 | 94.0～105 | 95.5～104 |  |
|  | 操作间 |  | 108.2～111.3 | 106.1～109.2 | 101.8～108.7 |  |
|  | 铅窗 |  | 106.1～111.3 | 106.1～122.7 | 103.1～119.7 |  |
|  | 医生进出门 | 表面 | 86.9～103.0 | 97.2～99.2 | 95.8～100.2 |  |
|  |  | 上缝 |  | 102.0～102.8 | 106.5～109.7 |  |
|  |  | 下缝 |  | 89.8～91.9 | 87.0～94.8 |  |
|  |  | 右缝 |  | 89.8～91.7 | 88.7～94.8 |  |
|  |  | 左缝 |  | 99.6～100.4 | 94.6～106.4 |  |
|  | 病人进出门 | 表面 | 98.8～113.4 | 106.1～119.6 | 101.1～118.0 |  |
|  |  | 上缝 |  | 108.2～115.4 | 107.5～118.7 |  |
|  |  | 下缝 |  | 122.7～123.8 | 118.6～126.7 |  |
|  |  | 右缝 |  | 108.2～118.6 | 105.6～120.7 |  |
|  |  | 左缝 |  | 109.2～113.4 | 104.9～115.4 |  |
|  | 电缆沟 |  | 117.5～121.7 | 98.3～99.8 | 96.7～101.8 |  |
|  | 护士站位点 |  | / | 72.8～83.2 | 74.0～85.2 |  |
|  | 医生站位点 |  | / | 1330～1420 | 1410～2170 |  |

根据监测结果可以看出，机房内手术人员位置防护服内X、γ空气吸收剂量率最大值为2170nGy/h，DSA机房周围X、γ空气吸收剂量率为95.5～171.3nGy/h，属于辐射环境本底水平。

表6-4　正常工作状态下直线加速器辐射场所周围空气吸收剂量率监测结果

| 序号 | 监测点位描述 |  |  | 空气吸收剂量率（nGy/h） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 关机 | 开机 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机头90° | 机头270° | 机头180° | 机头0° |
| 1 | 医用直线加速器 | 操作间 |  | 134.2～143.5 | 129.0～146.6 | 126.9～153.9 | 134.2～169.5 | 124.8～152.9 |
| 2 |  | 操作台 |  | 136.2～141.4 | 120.6～144.6 | 122.7～125.8 | 117.5～120.6 | 120.6～130.0 |
| 3 |  | 电缆沟 |  | 157.0～165.4 | 173.7～178.9 | 155.0～167.4 | 143.5～176.8 | 164.3～175.8 |
| 4 |  | 机房北墙 |  | 119.6～127.9 | 127.9～133.1 | 124.8～136.2 | 115.4～133.1 | 123.8～133.1 |
| 5 |  | 机房南墙 |  | 124.8～133.1 | 129.0～142.5 | 127.9～142.5 | 118.6～129.0 | 132.1～137.3 |
| 6 |  | 机房西墙 |  | 129.0～140.4 | 142.5～144.6 | 138.3～147.7 | 136.2～142.5 | 133.1～135.2 |
|  |  | 机房东墙 |  | 118.7～129.8 | 137.3～140.4 | 146.6～190.3 | 132.1～141.4 | 131.7～145.6 |
| 7 |  | 机房防护门 | 下缝 |  | 97.3～113.4 | 105.0～120.6 | 116.5～142.5 | 108.2～113.4 |
|  |  |  | 左缝 |  | 120.6～134.2 | 106.1～107.1 | 109.2～112.3 | 120.6～123.8 |
|  |  |  | 右缝 |  | 110.2～112.3 | 124.8～126.9 | 106.1～116.5 | 115.4～119.6 |
|  |  |  | 表面 |  | 83.1～93.8 | 86.1～99.6 | 109.2～116.5 | 98.1～103.7 |
|  |  | 候诊区巡测 |  | 119.6～129.0 | 141.4～145.6 | 133.1～151.8 | 117.5～139.4 | 133.1～136.2 |
|  |  | 顶部 |  | 114.4～155.0 | / | / | 118.6～133.1 | / |
|  |  | 加速器外围巡测 |  | 96.1～134.2 | / | / | 95.6～110.1 | / |

根据监测结果可以看出，直线加速器机房防护门及门缝外30cm处X、γ空气吸收剂量率最大值为142.5nGy/h，机房东、西、南、北墙外30cm处X、γ空气吸收剂量率最大值为190.3nGy/h，候诊区X、γ空气吸收剂量率最大值为151.8Gy/h。

以下空白

| 编制人： |  | 室主任： |  | 审核人： |  | 签发人： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |