核技术应用项目竣工环境保护

验收监测报告

陕辐环验字〔2015〕第50号

项目名称：      西安交通大学医学院第二附属医院

新增射线装置和放射性同位素核技术应用项目

委托单位：     西安交通大学医学院第二附属医院

陕西省辐射环境监督管理站

2015年9月

项 目 名 称：西安交通大学医学院第二附属医院新增射线装置和放射性同位素核技术应用项目

承 担 单 位：陕西省辐射环境监督管理站

法 人 代 表： 龚国明

项目负责人： 董  凡

参 加 人 员： 马瑞民、周京京

报 告 编 写： 董  凡

一       审：

二       审：

签       发：

陕西省辐射环境监督管理站

电 话：029-85429336

传 真：029-85429336

邮 编：710054

地 址：西安市雁塔区西影路106号陕西环保综合办公大楼6层

E-mail：fsz313@vip.163.com

目       录

1 核技术应用项目工程概况	1

1.1 概述	1

1.2 项目建设情况	1

1.3 工艺过程及产生的主要污染物	2

2 验收依据	6

2.1 相关法律、法规和环评文件	6

2.2 验收标准	7

3 辐射防护和安全管理措施	10

3.1 辐射防护措施	10

3.2 辐射安全管理措施	10

4 验收监测与评价	12

4.1 质量保证措施	12

4.2 验收监测方法和仪器	12

4.3 验收监测内容和日期	13

4.4 验收监测期间工况	13

4.5 验收监测结果与评价	13

5 辐射工作人员与公众剂量	20

5.1 职业照射	20

5.2 公众照射	20

6 核与辐射安全管理及环境影响评价要求落实情况	20

7 结论与建议	21

7.1 结论	22

7.2 建议	24

附件

1、《陕西省环境保护厅关于西安交通大学医学院第二附属医院新增射线装置和放射性同位素核技术应用项目环境响报告表的批复》（2014年2月）

2、西安交通大学医学院第二附属医院关于调整放射防护管理委员会的通知

3、放射事故应急预案

4、加速器技术员工作职责

5、辐射工作场所监测制度

6、核医学科放射防护规范

7、辐射人员培训制度

8、DSA操作规程

9、西安交通大学医学院第二附属医院放射防护管理委员会职责

10、放射防护安全规定

11、辐射工作场所及个人监测制度

12、放射源管理规章制度

13、非密封放射源安全管理

- 1 核技术应用项目工程概况

- 1.1 概述

西安交通大学医学院第二附属医院位于西安市新城区西五路157号，是一所三级甲等医院。西安交通大学医学院第二附属医院新增射线装置和放射性同位素核技术应用项目包括：3个乙级非密封放射性物质工作场所和1个丙级非密封放射性物质工作场所，2台II类射线装置（1台全数字心血管造影DSA、1台21EX型医用电子加速器）。

2013年1月，西安交通大学医学院第二附属医院委托陕西中圣环境科技发展有限公司对其新增核技术应用项目进行了环境影响评价，2014年2 月19日陕西省环境保护厅对该项目进行了审批（编号：陕环批复〔2014〕100 号），批复意见见附件1。

西安交通大学医学院第二附属医院已根据环评要求和陕西省环境保护厅环评批复意见对该项目进行了整改，目前各项环境保护措施和安全措施运行正常，已具备了环保设施“三同时”验收监测条件。

- 1.2 项目建设情况

- 1.2.1 项目名称、地点

项目名称：西安交通大学医学院第二附属医院新增射线装置和放射性同位素核技术应用项目

项目地点：西安市新城区西五路157号

- 1.2.2 项目环评、审批及建设情况

核技术应用项目环评审批及建设情况见表1-1。

表1-1  核技术应用项目环评审批及建设情况一览表

| 应用类型 | 项目环评内容 | 环评审批情况 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放射性诊断、 治疗 | 核医学使用7种开放性同位素（99mTc、125I、131I、89Sr、32P、153Sm、3H）。 新增2台射线装置（1台全数字心血管造影DSA、1台21EX型医用电子加速器） | 详见附件1：陕环批复〔2014〕100号《关于西安交通大学医学院第二附属医院新增射线装置和放射性同位素核技术应用项目环境影响报告表的批复》 | 经现场检查核实，西安交通大学医学院第二附属医院新增射线装置和放射性同位素核技术应用项目与环评一致。 |

- 1.2.3 项目基本情况

西安交通大学医学院第二附属医院新增射线装置和放射性同位素核技术应用项目参数见表1-2、1-3。

表1-2  X射线装置参数表

| 射线装置 名称、型号 | 分类 | 技术参数 |  | 环评 数量 (台/套) | 验收监测数量(台/套) | 曝光 类型 | 环评批复时间 | 验收监测时使用部门/场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管电压 （kV） | 管电流 （mA） |  |  |  |  |  |  |
| ArtisZeeFloor型全数字心血管造影系统 | Ⅱ | 125 | 250 | 1 | 1 | / | 2014.2.19 | 心血管内科 | 本次验收 |

表1-3  加速器参数表

| 射线装置 名称、型号 | 分类 | 技术参数 |  | 环评 数量 (台/套) | 验收监测数量(台/套) | 曝光 类型 | 环评批复时间 | 验收监测时使用部门/场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X线最大能量（MeV） | 输出剂量率 （cGy/min） |  |  |  |  |  |  |
| 21EX型医用电子加速器 | Ⅱ | 6 | 600 | 1 | 1 | / | 2014.2.19 | 放疗 中心 | 本次验收 |

表1-4 非密封放射性物质技术参数表

| 核素名称 | 工作场 所等级 | 日等效最 大操作量 | 等效年用量 | 环评批 复时间 | 验收监测时使用部门/场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99mTc | 乙级 | 5.55×108Bq | 1.48×1013Bq | 2014.2.19 | 核医学科 | 本次验收 |
| 32P | 乙级 | 3.7×107Bq | 3.7×109Bq | 2014.2.19 | 核医学科 | 未使用 |
| 153Sm | 乙级 | 3.7×108Bq | 3.7×1011Bq | 2014.2.19 | 核医学科 | 未使用 |
| 18F | 乙级 | 7.4×108Bq | 7.4×1011Bq | 2014.2.19 | 核医学科 | 未使用 |
| 89 Sr | 乙级 | 7.4×108Bq | 1.48×1010Bq | 2014.2.19 | 核医学科 | 本次验收 |
| 131I | 乙级 | 1.11×109Bq | 3.33×1012Bq | 2014.2.19 | 核医学科 | 本次验收 |
| 125I | 丙级 | 3.7×104Bq | 7.4×108Bq | 2014.2.19 | 核医学科 | 本次验收 |

- 1.3 工艺过程及产生的主要污染物

1.3.1开放性同位素

⑴ ECT（使用99mTc）

99mTc操作流程及产生辐射影响和放射性废物步骤示意图如下：

患者注射99mTc药物

候诊室候诊

ECT检查

在检查室

内摆位

注射工作人员

患者排泄物

放射性废物

空针管、输液贴

放射性废物

候诊室外活动人员

检查室内摆位工作人员

检查室外活动公众

γ射线

γ射线

γ射线

γ射线

γ射线

控制室工作人员

检查结束

患者离开

购买已分装99mTc针剂

图2   99mTc操作流程及产生辐射影响示意图

99mTc半衰期为6.02h，主要通过IT衰变产生0.141MeV的γ射线。γ射线对注射工作人员、候诊室外活动人员、ECT检查摆位人员、控制室工作人员产生一定辐射影响。

99mTc使用过程中产生放射性废物主要为针管、棉签，该项目注射后的空针管及其针管防护套交回99mTc针剂生产单位处理。专用化粪池内排泄物贮存10个半衰期后排入下水道系统。池内沉渣如难于排出，可进行酸化，促进排入下水道系统。

⑵ 131I

131I应用操作流程及产生辐射影响和放射性废物步骤示意图如下：

患者口服

131I药物

操作工作人员

γ射线

购买已分装131I胶囊药物

分装

伺服工作人员

γ射线

吸碘率检查

甲亢治疗

检查结束患者离开

图3   131I操作流程及产生辐射影响示意图

131I半衰期为8.04d，衰变方式为β-（100%），衰变产生0.606MeV（89.9%）、0.334MeV（7.27%）的β射线和0.365MeV的γ射线。131I衰变产生γ射线对工作人员产生一定的辐射影响。

⑶ 125I

125I放免分析操作流程及产生辐射影响和放射性废物步骤示意图如下：

患者抽取血液

含125I上清液

加样工作人员

X、γ射线

125I药物

温育

分离

分离

放射性废物

计数

按顺序加样

计数

放射性废物

空试管

放射性废物

125I药瓶

加样

操作结束

图4   125I放免分析操作流程及产生辐射影响示意图

125I半衰期为60.1d，衰变方式为EC（100%），衰变产生35.5keV的γ射线射线和27.5keV的X射线。125I衰变产生X、γ射线对操作工作人员产生一定的辐射影响。

125I放免分析产生废液通过专用管道排入衰变池，产生的空药瓶、试管集中收集存放于放射性废物仓库内。

⑸ 89Sr

89Sr是纯β射线体，半衰期为50.5天，衰变方式为β—(100%)，β粒子能量为1.495MeV。通过静脉注射趋骨性放射性药物89SrCl2等，89Sr药物高度选择性聚集在病变部位并发射射程很短的β粒子，对病变部位进行集中照射，在局部产生足够的电离辐射生物学效应，达到抑制或破坏病变组织的目的，从而达到止痛和破坏肿瘤的目的。

89Sr放射治疗操作流程及产生辐射影响和放射性废物步骤示意图如下：

患者根据病情注射

89Sr药物

注射工作人员

针管、棉签等

放射性废物

γ射线

注射结束

患者离开

购买89Sr药物

图5   89Sr操作流程及产生辐射影响示意图

89Sr应用过程中产生放射性废物为注射完毕产生的空针管、棉签、空药瓶等。

1.3.2 射线装置

⑴ 加速器

工作原理：利用电场加速电子产生高能电子束，当电子束撞击金属靶物质时，由于金属靶的阻挡而产生轫致辐射，即X射线，其最大能量为电子束的最大能量。直线加速器即可利用电子束对患者浅表病灶进行照射，也可利用X射线束对患者深层病灶进行照射，根据患者的疾病类型及其在体中的位置、各次给予剂量之间的时间间隔，给出最佳输出能量对病灶部位进行照射，杀死病变细胞，从而达到治疗的目的。

模拟定位机利用X射线透视功能对患者体内病灶的位置、大小进行观察，在患者体表进行标记，确定照射的方向、角度等，从而达到定位的目的。

操作流程：①进行定位；②制订诊疗计划（根据患者所患疾病的性质、部位和大小确定照射剂量和照射时间）；③固定患者体位（对患者进行定位，标记，调整照射角度及射野）；④开机治疗。

加速器、模拟定位机操作流程及产生辐射影响示意图如下：

模拟定位机

在治疗室内对患者进行摆位

在模拟定位机机房

对患者进行定位

加速器开机进行治疗

15MeV加速器

X射线

中子

控制室操作工作人员和

治疗室外活动公众

透视

控制室操作工作人员、机房外活动公众

X射线

治疗结束患者离开

6MeV、10MeV加速器

X射线

控制室操作工作人员和

治疗室外活动公众

图6  加速器、模拟定位机操作流程及产生辐射影响示意图

⑵ 数字减影血管造影（DSA）

数字减影是把人体同一部位的两帧影像相减，从而得出它们的差值部分，即利用计算机系统将造影部位注射造影剂前的透视影像转换成数字形式贮存于记忆盘中，称作蒙片。然后将注入造影剂后的造影区的透视影像也转换成数字，并减去蒙片的数字，将剩余数字再转换成图像，即成为除去了注射造影剂前透视图像上所见的骨骼和软组织影像，剩下的只是清晰的纯血管造影像。

DSA操作流程及产生辐射影响示意图如下：

操作工作人员和

治疗室外活动公众

X射线

将血管影像显示于控制显示器

上，根据采集影像进行手术

患者麻醉穿刺

DSA

透视

患者插管

注入显影剂

DSA

采集

机房内手术工作人员和机房控制室内工作人员、机房外活动公众

X射线

手术结束患者离开

图7  DSA操作流程及产生辐射影响示意图

- 2 验收依据

- 2.1 相关法律、法规和环评文件

⑴《中华人民共和国放射性污染防治法》，全国人民代表大会常务委员会；

⑵《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》国家环保总局第18号令；

⑶《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院令第449号；

⑷《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环保总局第13号令；

⑸《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，国家环保总局第31号令；

⑹《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，国家环保总局环发［2000］38号文；

⑺ 《西安交通大学医学院第二附属医院新增射线装置和放射性同位素核技术应用项目环境影响报告表》（陕环批复〔2014〕100 号，2014年2 月）及其批复意见；

⑻西安交通大学医学院第二附属医院新增射线装置和放射性同位素核技术应用项目竣工验收委托书。

- 2.2 验收标准

1. 执行环评文件中采用的评价标准，即《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002），并按照标准的评价原则，职业人员与公众的年有效剂量须满足表2-1中的限值。

表2-1  职业照射和公众照射的剂量限值

| 照射类别 | 剂 量 限 值 | 环评管理目标 |
| --- | --- | --- |
| 职业照射 | 连续5年的年平均有效剂量不应超过20 mSv | 5 mSv/a |
| 公众照射 | 关键人群连续5年的年平均有效剂量不应超过1 mSv | 0.20mSv/a |

⑵表2-2 工作场所的放射性表面污染控制水平   单位：Bq/cm2

| 表 面 类 型 |  | α放射性物质 |  | β放射性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 极毒性 | 其他 |  |
| 工作台、设备、墙壁、地面 | 控制区 | 4 | 4×10 | 4×10 |
|  | 监督区 | 4×10-1 | 4 | 4 |
| 工作服、手套、工作鞋 | 控制区 监督区 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4 |
| 手、皮肤、内衣、工作袜 |  | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-1 |

2.《医用电子加速器卫生防护标准》GBZ126-2002：

⑴治疗室选址和建筑设计必须符合相应的放射卫生防护法规和标准要求，保障周围环境安全。

⑵有用线束直接投照的防护墙（包括天棚）按初级辐射屏蔽要求设计，其余墙壁按次级辐射屏蔽要求设计。

⑶穿越防护墙的导线、导管等不得影响其屏蔽防护效果。

⑷X射线标称能量超过10MeV的加速器，屏蔽设计应考虑中子辐射防护。

⑸治疗室和控制室之间必须安装监视和对讲设备。

⑹治疗室应有足够的使用面积。

⑺治疗室入口处必须设置防护门和迷路，防护门必须与加速器联锁。

⑻治疗室外醒目处必须安装辐照指示灯及辐射危险标志。

⑼治疗室通风换气次数应达到每小时3～4次。

3.《临床核医学放射卫生防护标准》GBZ120-2006：

⑴临床核医学工作场所应备有收集放射性废物的容器，容器上应有放射性标志；放射性废物应按长半衰期和短半衰期分别收集，并给予适当屏蔽。

⑵临场核医学诊断及治疗用工作场所（包括通道）应注意合理安排与布局，其布局应有助于实施工作程序，并且避免无关人员通过。

⑶临床核医学诊断用给药室与检查室应分开，诊断用候诊室应靠近给药室和检查室，宜有受检者专用厕所。

⑷装有放射性药物的给药注射器应有适当屏蔽；操作放射性药物应在衬有吸水纸的托盘内进行，工作人员应穿戴个人防护用品。

⑸使用治疗量发射γ射线放射性药物的区域应划为控制区，控制区入口处应有GB18871规定的电离辐射警告标志，除医务人员外其他无关人员不得入内，患者也不应随便离开该区。

⑹使用过的放射性药物注射器、绷带和敷料，应作为污染物件处理或作放射性废物处理。

⑺合成和操作放射性药物所用的通风橱，工作中应有足够风速，排气口应高于本建筑屋脊，并酌情设有活性炭过滤或其他专用过滤装置。

4.《医用放射性废物的卫生防护管理》GBZ133-2009：

⑴注射或服用过放射性药物的患者排泄物：使用放射性药物治疗患者的临床核医学单位，应为住院治疗患者提供有防护标志的专用厕所，对患者排泄物实施统一收集和管理。规定患者住院治疗期间不得使用其他厕所。专用厕所应具备使患者排泄物迅速全部冲洗入专用化粪池的条件，而且随时保持便池周围清洁。专用化粪池内排泄物在贮存衰变后，经审管部门核准方可排入下水道系统。

⑵固体废物的管理：供收集废物的污物桶应具有外防护层和电离辐射警示标志；污物桶放置点应避开工作人员工作和经常走动的区域；污物桶内应放置专用塑料袋直接收纳废物，装满后的废物袋应密封，不破漏，并及时转送贮存室，并放入专用容器中贮存。

⑶贮存室建造结构应符合放射卫生防护要求，且具有自然通风或安装通风设备，出入处设电离辐射警示标志。

⑷建立废物档案和出入贮存室登记与双人双锁管理制度；设废物贮存登记卡，废物主要特征和处理过程应记录在卡片上，并存档备案，卡片格式参见GBZ133-2009附录C。

⑸如果经审管部门确认或批准，凡放射性核素活度浓度小于或等于附录B所示清洁解控水平推荐值的放射性废物，按免管废物处理。

表2-3  以核素活度浓度表示的清洁解控水平推荐值

| 解控水平（Bq/g） | 核 素 |
| --- | --- |
| 1×106 | 3H |
| 1×105 | 35S |
| 1×104 | 14C |
| 1×103 | 32P、151Cr、89Sr、90Y、113Sn、125I、133Xe |
| 1×102 | 15O、90Sr、99Mo、99mTc、113In、131I、198Au、203Hg、201Tl |
| 1×101 | 18F、59Fe |
| 注1：上述解控水平推荐值原则上只适用于在组织良好、人员训练有素的工作场所对产生小量放射性固体废物的医学应用或实验室。 注2：严禁为申报清洁解控而采用人工稀释等方法来降低核素活度浓度。 注3：本表数值取自GB18871-2002附录A，并与GBZ167-2005附录B的取值相一致。 |  |

5.《陕西省环境伽玛辐射剂量水平现状研究》（1988年11月）陕西省西安市γ辐射空气吸收剂量率天然辐射水平

表2-2  西安市环境天然放射性γ辐射空气吸收剂量率调查结果（nGy/h）

|  | 原 野 | 道 路 | 室 内 |
| --- | --- | --- | --- |
| 范围 | 50～117 | 52～121 | 79～130 |
| 均值 | 71 | 76 | 111 |
| 标准差 | 17 | 20 | 19 |

- 3 辐射防护和安全管理措施

- 3.1 辐射防护措施

⑴ 开放性同位素99mTc、131I、125I、89Sr

购买99mTc药物为分装好针剂，并使用专用的铅防护套进行防护，注射时在专用注射台进行，注射台使用铅板和铅玻璃进行防护，99mTc空针管与防护套一同送回生产厂家处理；设置有专用候诊室供注射药物患者候诊，利用候诊室墙体对99mTc产生γ射线进行屏蔽防护，候诊室设置有专用卫生间，患者排泄物单独收集处理；注射99mTc药物患者显像在ECT检查室内进行，利用检查室墙体、铅防护门、观察窗口铅玻璃对99mTc药物产生γ射线进行屏蔽防护。产生放射性废物主要为空针管、棉签，统一收集存放于放射性废物仓库内，存放10个半衰期后作为一般医疗废物处理，患者排泄物通过单独下水收集，存储10个半衰期后外排。

125I药物放置于专用冰箱内，并加锁保护；产生放射性废物空药瓶、试管放置于专用放射性废物仓库内暂存，放射性废液排入专用衰变池内。衰变池为四级结构，每级大小为10m3，放射性废液储存10个半衰期后外排。

购买131I药物存放于密封药瓶内，药瓶放置于通风橱内，通风橱为1000mm×1000mm×600mm，正面为40mmPb，其他面为20mmPb，右侧带照明、灭菌、活性炭和强力排风。工作人员根据用量使用针管将药物吸出注入一次性塑料杯内，使用饮用水稀释后患者口服。产生放射性废物主要为空药瓶、空针管、空塑料杯，收集存放于放射性废物仓库内。

购买89S药物存放于密封药瓶内，药瓶放置于专用铅罐内。工作人员根据患者用量使用一次性针管吸取一定量药物，通过静脉注入患者体内。配备有屏风、铅防护服、专用注射台以降低工作人员所受照射剂量。产生放射性废物主要为空药瓶、空针管、棉签等，收集存放于放射性废物仓库内。

放射性固体废物分类存放于放射性废物仓库内，存放10个半衰期后作为一般医疗废物处理。

⑵ 射线装置

直线加速器在专用机房内工作，机房墙体使用混凝土一次浇筑而成。机房出入通道采用迷道结构，增加了射线的传播路径，机房出入口安装有专用防护门进行防护。通过屏蔽墙的管道、电缆成“U”穿过，尽可能地减少泄露射线量。机房安装有门机联锁装置、监视系统和对讲系统。直线加速器退役或更换机头将产生放射性固体废物（主要为机头靶件）。该项目使用直线加速器目前尚未更换机头，因此暂无放射性固体废物产生。

DSA在专用机房内工作，利用机房墙体、铅防护门、观察窗口铅玻璃进行屏蔽防护；对于机房内工作人员则穿戴铅防护帽、铅围脖、铅防护服进行手术，利用铅防护帽、铅围脖、铅防护服屏蔽X射线，降低工作人员所受照射剂量。

机房防护门外张贴电离辐射警示标志，防护门上方有工作指示灯。

- 3.2 辐射安全管理措施

西安交通大学医学院第二附属医院成立了辐射安全防护领导小组，负责其辐射安全管理工作。制定了《放射防护管理委员会机构》、《放射防护管理委员会职责》、《放射防护安全规定》、《辐射工作场所及个人监测制度》、《放射源管理规章制度》、《非密封放射源安全管理制度》、《放射事故应急预案》、《加速器技术人员工作职责》、《ECT操作规程》、《放射性“三废”处理方法》、《放射源安全管理制度（核医学科）》、《辐射工作场所监测制度》、《核医学科放射防护细则》、《核医学科放射防护规范》、《辐射人员培训制度》、《核医学科质控检测计划》、《DSA操作规程》等一系列管理和使用制度，对其新增射线装置和放射性同位素核技术应用项目进行全面的监督管理。

核医学科划定监督区和控制区；对患者及其陪同家属分流管理，各自走向图张贴于候诊大厅

- 4 验收监测内容与结果评价

- 4.1 质量保证措施

本项目监测按照《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）和陕西省辐射环境监督管理站编制的质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。

⑴ 专人负责查清该项目污染源项及污染物排放途径，保证验收期间工况负荷符合核技术应用项目竣工环境保护验收要求；

⑵ 合理布设监测点位，保证各监测点位布设具有代表性、科学性和可比性；

⑶ 监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准方法，监测人员持证上岗；

⑷ 所用监测仪器全部经过计量部门鉴定，并在有效期内；

⑸ 监测数据严格实行三级审核制度。

- 4.2 验收监测内容和日期

- 4.2.1监测内容

1、99mTc药物注射过程中工作人员位置X、γ空气吸收剂量率，患者候诊过程中候诊室周围X、γ空气吸收剂量率，ECT检查过程中机房周围X、γ空气吸收剂量率，99mTc注射室、候诊室、ECT机房及其控制室β表面污染水平；

2、131I分装过程中工作人员位置X、γ空气吸收剂量率，131I分装场所β表面污染水平；

3、125I放免分析工作场所X、γ空气吸收剂量率；

4、89Sr注射过程中工作人员位置X、γ空气吸收剂量率，注射室β表面污染水平；

5、直线加速器工作状态下机房周围X、γ空气吸收剂量率；

6、DSA工作状态下机房内、机房周围X、γ空气吸收剂量率；

- 4.2.2监测日期

2014年7月24日

- 4.3 验收监测方法和仪器

表4-1  监测方法、仪器及检出限

| 监测项目 | 监测方法 | 监测仪器名称、 型号及编号 | 检出限 | 检定单位及证书编号 | 检定有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| γ辐射空气吸收剂量率 | - 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》(GB/T 14583-1993) 《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001） | FH40G型便携式 X、γ剂量率测量仪 FSZ-YQ-B015 | 10nGy//h～1Gy/h | 中国测试技术研究院 201310108579 | 2013.10.30～ 2014.10.29 |
| 表面沾污 | 《表面污染测定 第一部分β发射体（最大β能量大于0.15MeV）和α发射体》（BG/T14056.1-2008） | 表面沾污测量仪 QX-200 FSZ-YQ-B018 | α通道： 0 ～ 5000cps β通道： 0 ～ 50000cps | 中国计量科学研究院 DYhd2014-1788 | 2013.9.13 ～2014.9.12 |

- 4.4 验收监测期间工况

验收监测期间直线加速器、DSA射线装置均处于正常工作状态，开放性同位素在正常使用过程中，满足竣工验收条件。

- 4.5 验收监测结果与评价

放射性工作场所及其周围X、γ空气吸收剂量率、β表面污染监测结果见表4-2～4-5。

表4-2 综合大楼负一楼东侧核医学科X、γ空气吸收剂量率监测结果

| 序号 | 监 测 点 位 |  | X、γ空气吸收剂量率 （nGy/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 89Sr源罐表面5cm |  | 1550～1970 |
|  | 89Sr源罐表面1m |  | 247.5～292.2 |
| 2 | 131I源罐表面5cm |  | 7960～9810 |
|  | 131I源罐表面1m |  | 2620～3890 |
| 3 | 131I注射台 |  | 31200～45800 |
| 4 | 131I注射室巡测 |  | 537.7～1380 |
| 5 | 注射后病人身体周围 |  | 41390～149760 |
| 6 | 放射性废物室巡测 |  | 196.6～780.0 |
| 7 | 放射性废物临时贮存桶 |  | 2090～2960 |
| 8 | 99mTc源罐表面5cm |  | 127.9～161.2 |
|  | 99mTc源罐表面1m |  | 108.2～118.6 |
| 9 | 99mTc注射时的操作台（20mCi） |  | 1740～3210 |
| 10 | 99mTc注射准备室巡测 |  | 116.5～176.8 |
| 11 | 99mTc注射室废物桶表面 |  | 255.8～606.3 |
| 12 | 99mTc注射后病人候诊室巡测 |  | 2600～5710 |
| 13 | ETC患者专用洗手间病人使用后巡测 |  | 509.6～2030 |
| 14 | ETC患者专用洗手间病人未使用时巡测 |  | 136.2～144.6 |
| 15 | ECT检查室有被注射病人状态下 | 观察窗 | 98.5～108.2 |
| 16 |  | 距病人检查位5cm | 9470～12900 |
| 17 |  | 距病人检查位1m | 2030～3110 |
| 18 |  | 操作台 | 97.8～121.7 |
| 19 |  | 工作人员进出门（右） | 82.8～97.2 |
|  |  | 工作人员进出门（下） | 90.9～103.2 |
|  |  | 工作人员进出门（左） | 94.6～103.9 |
|  |  | 工作人员进出门（中） | 86.5～89.0 |
|  |  | 工作人员进出门（上） | 90.1～92.4 |
|  |  | 工作人员进出门（表） | 89.3～92.8 |
| 20 |  | 防护墙西墙外 | 107.1～133.1 |
| 21 |  | 电缆孔 | 114.4～134.2 |
| 22 |  | 防护墙北墙外 | 125.8～137.3 |
| 23 |  | 防护墙南墙外 | 134.2～155.0 |
| 24 |  | 病人进出门（右） | 115.4～187.2 |
|  |  | 病人进出门（左） | 100.9～474.2 |
|  |  | 病人进出门（下） | 112.3～124.8 |
|  |  | 病人进出门（上） | 98.1～112.3 |
|  |  | 病人进出门（中） | 97.3～103.2 |
|  |  | 病人进出门（表） | 101.4～113.4 |
| 25 |  | 防护墙东墙外 | 123.8～130.0 |
| 26 |  | 检查室顶部（楼外通道）巡测 | 147.7～153.9 |
| 27 |  | 操作室内巡测 | 111.3～118.6 |
| 28 | ECT检查室未有被注射病人状态下 | 观察窗 | 98.5～108.2 |
| 29 |  | 操作台 | 97.3～103.6 |
| 30 |  | 操作室巡测 | 112.3～123.8 |
| 31 |  | 工作人员进出门巡测 | 87.4～91.2 |
| 32 |  | 病人进出门巡测 | 91.3～100.7 |
| 33 |  | 电缆孔 | 115.4～119.6 |
| 34 |  | ECT注射室（99mTc）操作台 | 99.3～109.2 |
| 35 |  | ECT注射室（99mTc）内巡测 | 109.2～113.4 |
| 36 |  | ECT病人候诊室巡测 | 113.4～122.7 |
| 37 |  | ECT候诊室外走廊巡测（无病人） | 140.4～145.6 |
| 38 |  | 防护墙西墙外 | 109.2～113.4 |
| 39 |  | 防护墙北墙外 | 104.0～127.9 |
| 40 |  | 防护墙南墙外 | 120.6～27.9 |
| 41 |  | 防护墙东墙外 | 120.6～130.0 |
| 42 |  | ECT检查室检查位 | 115.4～137.3 |
| 43 |  | 未注射89Sr室内巡测 | 126.9～146.6 |
| 44 |  | 89Sr未注射操作台 | 103.8～124.8 |
| 45 | 放免分析室 | 125I操作台 | 393.1～598.0 |
| 46 |  | 125I室内巡测 | 210.1～569.9 |

根据监测结果可以看出，89Sr贮源罐外表面5cm、100cm处X、γ空气吸收剂量率最大值分别为1970nGy/h、292.2nGy/h，131I贮源罐外表面5cm、100cm处X、γ空气吸收剂量率最大值分别为98100nGy/h、3890 nGy/h；由于开放性同位素的应用， 131I、99mTc药物注射时工作人员位置X、γ空气吸收剂量率最大值分别为45800nGy/h、3210nGy/h，ECT显像过程中ECT机房周围、防护门X、γ空气吸收剂量率为82.8～474.2nGy/h；放免分析室内X、γ空气吸收剂量率最大值为569.9nGy/h。

表4-3  核医学科β表面污染水平监测结果

| 序号 | 监 测 点 位 |  | β表面污染 （Bq/cm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 89Sr注射室 | 源贮存柜 | 0.607～0.75 |  |
|  |  | 办公桌 | 0.581～0.588 |  |
|  |  | 病历柜 | 0.271～0.276 |  |
|  |  | 废物桶 | 0.212～0.236 |  |
|  |  | 地面 | 0.268～0.460 |  |
|  |  | 水池 | 0.227～0.282 |  |
|  |  | 病床 | 0.164～0.173 |  |
|  |  | 东墙 | 0.177～0.179 |  |
|  |  | 北墙 | 0.183～0.188 |  |
|  |  | 西墙 | 0.190～0.208 |  |
|  |  | 南墙 | 0.207～0.221 |  |
|  |  | 门把手 | 0.198～0.206 |  |
|  | 前列腺增生治疗室 | 地面 | 0.146～0.155 |  |
|  | 高活度室 | 医疗废物桶 | 0.221～0.270 |  |
|  |  | 水池 | 0.273～0.286 |  |
|  |  | 分装台 | 0.560～0.620 |  |
|  |  | 地面 | 0.110～0.810 |  |
|  | 高活度室（注射室） | 地面 | 0.147～0.154 |  |
|  |  | 操作台 | 0.141～0.143 |  |
|  |  | 分装台 | 0.119～0.128 |  |
|  |  | 水池 | 0.118～0.123 |  |
|  |  | 东墙 | 0.123～0.132 |  |
|  |  | 南墙 | 0.112～0.121 |  |
|  |  | 北墙 | 0.105～0.110 |  |
|  |  | 西墙 | 0.100～0.105 |  |
|  |  | 门把手 | 0.094～0.097 |  |
|  | 高活性室 | 东墙 | 0.204～0.215 |  |
|  |  | 北墙 | 0.207～0.221 |  |
|  |  | 南墙 | 0.126～0.144 |  |
|  |  | 西墙 | 0.120～0.133 |  |
|  |  | 门把手 | 0.127～0.132 |  |
|  |  | 取药台 | 0.144～0.177 |  |
|  |  | 放废桶表面 | 0.420～0.470 |  |
|  | 放射性废物室 | 地面 | 0.330～0.810 |  |
|  |  | 办公桌 | 0.810～0.860 |  |
|  |  | 水池 | 0.400～0.430 |  |
|  |  | 东墙 | 0.353～0.395 |  |
|  |  | 北墙 | 0.349～0.372 |  |
|  |  | 门把手 | 0.341～0.362 |  |
|  | 前列腺室 | 北墙 | 0.246～0.264 |  |
|  |  | 东墙 | 0.224～0.237 |  |
|  |  | 南墙 | 0.205～0.217 |  |
|  |  | 西墙 | 0.189～0.199 |  |
|  |  | 门把手 | 0.153～0.162 |  |
|  | 核素介入室 | 地面 | 0.167～0.178 |  |
|  |  | 水池 | 0.164～0.166 |  |
|  |  | 东墙 | 0.150～0.152 |  |
|  |  | 北墙 | 0.151～0.154 |  |
|  |  | 西墙 | 0.150～0.154 |  |
|  |  | 南墙 | 0.152～0.155 |  |
|  |  | 门把手 | 0.146～0.154 |  |
|  | 洗涤室 | 地面 | 0.142～0.149 |  |
|  |  | 东墙 | 0.145～0.149 |  |
|  |  | 南墙 | 0.146～0.150 |  |
|  |  | 西墙 | 0.150～0.152 |  |
|  |  | 北墙 | 0.146～0.150 |  |
|  |  | 门把手 | 0.150～0.154 |  |
|  | 核医学科走廊 |  | 0.158～0.164 |  |
|  | 甲功室 | 地面 | 0.169～0.175 |  |
|  |  | 水池 | 0.167～0.170 |  |
|  |  | 办公桌 | 0.166～0.179 |  |
|  |  | 南墙 | 0.166～0.179 |  |
|  |  | 东墙 | 0.169～0.171 |  |
|  |  | 西墙 | 0.167～0.171 |  |
|  |  | 北墙 | 0.166～0.168 |  |
|  |  | 门把手 | 0.162～0.168 |  |
|  | 多功能室 | 地面 | 0.155～0.162 |  |
|  |  | 门把手 | 0.149～0.153 |  |
|  |  | 操作人员手套 | 0.196～0.206 |  |
|  |  | 操作人员衣服 | 0.205～0.250 |  |
|  | ECT室 | 检查室地面 | 0.130～0.136 |  |
|  |  | 操作间 | 0.134～0.141 |  |
|  | ECT候诊室走廊 |  | 0.860～1.15 |  |
|  | 标记实验室 | 地面 | 0.205～0.210 |  |
|  |  | 东墙 | 0.198～0.205 |  |
|  |  | 南墙 | 0.193～0.195 |  |
|  |  | 西墙 | 0.168～0.188 |  |
|  |  | 北墙 | 0.154～0.156 |  |
|  |  | 桌面 | 0.158～0.163 |  |
|  |  | 床面 | 0.157～.158 |  |
|  |  | 水池 | 0.155～0.156 |  |
|  |  | 门把手 | 0.144～0.152 |  |
|  | ECT候诊室地面 |  | 0.144～0.171 |  |
|  | ECT注射室 | 地面 | 0.162～0.168 |  |
|  |  | 注射台 | 0.103～0.120 |  |
|  |  | 医疗废物桶 | 0.114～0.129 |  |
|  |  | 放废桶 | 0.192～0.215 |  |
|  | ECT病人卫生间 |  | 2.40～2.55 |  |
|  | ECT病人过道（患者出口） |  | 0.210～0.216 |  |

根据核医学科β表面污染监测结果可以看出，89Sr注射室β表面污染为0.164～0.75 Bq/cm2，高活度室β表面污染为0.110～0.810 Bq/cm2，高活度室（注射室）β表面污染为0.094～0.154 Bq/cm2，高活性室β表面污染为0.120～0.470 Bq/cm2，放射性废物室β表面污染为0.330～0.810 Bq/cm2，前列腺室β表面污染为0.153～0.264 Bq/cm2，核素介入室β表面污染为0.164～0.178 Bq/cm2，洗涤室β表面污染为0.142～0.154 Bq/cm2，甲功室β表面污染为0.162～0.179Bq/cm2，ECT室β表面污染为0.130～0.141 Bq/cm2，标记实验室β表面污染为0.144～0.210 Bq/cm2，ECT注射室β表面污染为0.103～0.215 Bq/cm2，均可以满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002中要求“β表面污染控制区低于40Bq/cm2、监督区低于4Bq/cm2”。

表4-4  DSA机房周围及机房内手术人员位置X、γ空气吸收剂量率监测结果

| 序号 | 监 测 点 位 |  | X、γ空气吸收剂量率（nGy/h） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 关机 | 开机 |  |  |
|  |  |  |  | 透视 | 曝光 |  |
|  | 东墙 |  | 146.6～150.8 | 148.7～149.8 | 156～160.2 |  |
|  | 南墙 |  | 148.7～160.2 | 150.8～152.9 | 156.4～162.9 |  |
|  | 西墙 |  | 95.0～118.6 | 160.1～171.3 | 160.1～171.3 |  |
|  | 北墙 | 北墙 | 113.4～115.4 | 110.8～114.4 | 113.4～115.4 |  |
|  |  | 设备间 | 95.5～104 | 94.0～105 | 95.5～104 |  |
|  | 操作间 |  | 108.2～111.3 | 106.1～109.2 | 101.8～108.7 |  |
|  | 铅窗 |  | 106.1～111.3 | 106.1～122.7 | 103.1～119.7 |  |
|  | 医生进出门 | 表面 | 86.9～103.0 | 97.2～99.2 | 95.8～100.2 |  |
|  |  | 上缝 |  | 102.0～102.8 | 106.5～109.7 |  |
|  |  | 下缝 |  | 89.8～91.9 | 87.0～94.8 |  |
|  |  | 右缝 |  | 89.8～91.7 | 88.7～94.8 |  |
|  |  | 左缝 |  | 99.6～100.4 | 94.6～106.4 |  |
|  | 病人进出门 | 表面 | 98.8～113.4 | 106.1～119.6 | 101.1～118.0 |  |
|  |  | 上缝 |  | 108.2～115.4 | 107.5～118.7 |  |
|  |  | 下缝 |  | 122.7～123.8 | 118.6～126.7 |  |
|  |  | 右缝 |  | 108.2～118.6 | 105.6～120.7 |  |
|  |  | 左缝 |  | 109.2～113.4 | 104.9～115.4 |  |
|  | 电缆沟 |  | 117.5～121.7 | 98.3～99.8 | 96.7～101.8 |  |
|  | 护士站位点 |  | / | 72.8～83.2 | 74.0～85.2 |  |
|  | 医生站位点 |  | / | 1330～1420 | 1410～2170 |  |

根据监测结果可以看出，机房内手术人员位置防护服内X、γ空气吸收剂量率最大值为2170nGy/h，DSA机房周围X、γ空气吸收剂量率为95.5～171.3nGy/h，属于辐射环境本底水平。

表4-5　正常工作状态下直线加速器辐射场所周围空气吸收剂量率监测结果

| 序号 | 监测点位描述 |  |  | 空气吸收剂量率（nGy/h） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 关机 | 开机 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机头90° | 机头270° | 机头180° | 机头0° |
| 1 | 医用直线加速器 | 操作间 |  | 134.2～143.5 | 129.0～146.6 | 126.9～153.9 | 134.2～169.5 | 124.8～152.9 |
| 2 |  | 操作台 |  | 136.2～141.4 | 120.6～144.6 | 122.7～125.8 | 117.5～120.6 | 120.6～130.0 |
| 3 |  | 电缆沟 |  | 157.0～165.4 | 173.7～178.9 | 155.0～167.4 | 143.5～176.8 | 164.3～175.8 |
| 4 |  | 机房北墙 |  | 119.6～127.9 | 127.9～133.1 | 124.8～136.2 | 115.4～133.1 | 123.8～133.1 |
| 5 |  | 机房南墙 |  | 124.8～133.1 | 129.0～142.5 | 127.9～142.5 | 118.6～129.0 | 132.1～137.3 |
| 6 |  | 机房西墙 |  | 129.0～140.4 | 142.5～144.6 | 138.3～147.7 | 136.2～142.5 | 133.1～135.2 |
|  |  | 机房东墙 |  | 118.7～129.8 | 137.3～140.4 | 146.6～190.3 | 132.1～141.4 | 131.7～145.6 |
| 7 |  | 机房防护门 | 下缝 |  | 97.3～113.4 | 105.0～120.6 | 116.5～142.5 | 108.2～113.4 |
|  |  |  | 左缝 |  | 120.6～134.2 | 106.1～107.1 | 109.2～112.3 | 120.6～123.8 |
|  |  |  | 右缝 |  | 110.2～112.3 | 124.8～126.9 | 106.1～116.5 | 115.4～119.6 |
|  |  |  | 表面 |  | 83.1～93.8 | 86.1～99.6 | 109.2～116.5 | 98.1～103.7 |
|  |  | 候诊区巡测 |  | 119.6～129.0 | 141.4～145.6 | 133.1～151.8 | 117.5～139.4 | 133.1～136.2 |
|  |  | 顶部 |  | 114.4～155.0 | / | / | 118.6～133.1 | / |
|  |  | 加速器外围巡测 |  | 96.1～134.2 | / | / | 95.6～110.1 | / |

根据监测结果可以看出，直线加速器机房防护门及门缝外30cm处X、γ空气吸收剂量率最大值为142.5nGy/h，机房东、西、南、北墙外30cm处X、γ空气吸收剂量率最大值为190.3nGy/h，候诊区X、γ空气吸收剂量率最大值为151.8Gy/h。

- 5 辐射工作人员与公众剂量

- 5.1 职业照射

根据该医院提供2013年3月25日～2014年3月24日四次个人剂量检测报告，其放射工作人员统计累积剂量见表5-1。

表5-1  交通大学第二附属医院放射工作人员年累积剂量统计表

| 编号 | 职业类别 | 受照剂量（mSv） | 剂量限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核医学科 | 1.642 | 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 剂量限值：20mSv/a | 环评 管理 限值： 5mSv/a |
| 2 | DSA | 1.203 |  |  |
| 3 | 直线加速器 | 0.008 |  |  |

- 5.2 公众照射

该项目涉及公众受照剂量估算结果见表5-2。

表5-2 公众受照剂量估算结果

| 公众活动区域 | 影响时间 | 受照累积剂量 |
| --- | --- | --- |
| 核医学科候诊大厅 | 130h/a | 0.001mSv/a |
| 直线加速器候诊大厅 | 96h/a | 0.012mSv/a |
| DSA机房外 | 216h/a | 0.008mSv/a |

备注：表中估算结果均扣除天然辐射环境本底。

根据估算结果可以看出，该项目在运行过程中对周围公众每年产生辐射影响最大值为0.012mSv，低于公众年剂量管理目标值0.20mSv。

- 6 核与辐射安全管理及环境影响评价要求落实情况

本次验收根据陕西省环境保护厅对《西安交通大学医学院第二附属医院新增射线装置和放射性同位素项目环境影响报告表》批复意见以及环评报告提出的环境管理要求，对该企业具体落实情况进行了现场检查，检查结果见表6-1。

表6-1  环评、批复意见及其落实情况

| 检查内容 | 执行情况 | 结 论 |
| --- | --- | --- |
| “三同时” 执行情况 | 该医院已按国家有关建设项目环境管理法规的要求，完成了《核技术应用项目》环境影响评价，并按规定完成了相关的报批手续，办理了辐射安全许可证 | 满足要求 |
| 管理机构设立情况及相关管理制度、应急预案 | 医院成立了放射防护管理委员会负责医院使用密封源、开放性同位素和射线装置的安全管理工作。 医院制定规章制度包括：《加速器技术员工作职责》、《模拟定位机操作规程》、《ECT操作规程》、《放射性“三废”处理方法》、《放射源安全管理制度》、《辐射工作场所监测制度》、《辐射人员培训制度》、《核医学科放射防护细则》、《非密封放射源安全管理》、《核医学科放射防护规范》、《执行“放射源转移、转让、收贮”等备案制度》、《DSA操作规程》、《影像中心医师职责》、《放射防护安全规定》、《放射事故应急预案》等。 | 满足要求 |
| 辐射环境 监测 | 医院配备了1台CRC-15R表面污染监测仪、1台DOSE剂量仪和1台放射性活度测量仪，定期对放射工作场所辐射水平进行监测。放射工作人员定期安排体检，建立了放射工作人员健康档案。 | 满足要求 |
| 个人剂量 监测 | 医院现有43名放射工作人员佩戴有个人剂量计，建立了放射工作人员剂量档案。 | 满足要求 |
| 人员培训 情况 | 43名放射工作人员参加了由辐射安全与防护培训班学习，并取得了培训合格证书。 | 满足要求 |
| 放射性 废物 | 125I应用产生放射性废液通过穿越管道排入衰变池内，注射室、高活性室配备有收集放射性废物的容器，容器外张贴有电离辐射警示标志；放射性固体废物放置于专用放射性废物仓库内；候诊室配备有患者专用厕所，并对患者排泄物实施统一收集管理；99mTc空针管及防护套由生产单位回收处理。 | 满足要求 |
| 辐射安全与防护措施建设及运行情况 | 核医学科划定了监督区、控制区，并在候诊大厅张贴人员走向图，注射室与候诊室、检查室分开；放射性药物外配备有专用防护容器，注射工作人员配备铅防护服，并在专用铅防护注射台后操作，ECT在专用机房内检查，机房安装有铅防护门和铅玻璃观察窗口；候诊室外设置有电离辐射警示标志。 直线加速器在专用机房内工作，导线、电缆呈“U”型通过屏蔽墙，机房入口处设置防护门和迷道，防护门与加速器联锁，防护门外设有工作指示灯和电离辐射警示标志；加速器控制室配有监控和对讲装置；工作过程中加速器机房通风设施一直开启。 DSA在专用机房内工作，机房安装有铅防护门和铅玻璃观察窗口，患者进出防护门外设置有工作指示灯和电离辐射警示标志，DSA手术操作人员配备有铅防护服、铅围脖、铅帽子、铅眼镜等。 | 满足要求 |

- 7 结论与建议

- 7.1 结论

1、西安交通大学医学院第二附属医院已按国家有关建设项目环境管理法规的要求，对其新增射线装置和放射性同位素核技术应用项目进行了环境影响评价并取得批复，相应的环保设施已建成，并投入使用，目前运行正常。

2、经现场监测，西安交通大学医学院第二附属医院新增射线装置和放射性同位素核技术应用项目在正常工况下运行时：①核医学科的β表面污染满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）关于“β表面污染控制区低于40Bq/cm2、监督区低于4Bq/cm2、工作服表面低于4Bq/cm2、手表面低于0.4Bq/cm2”的要求；②介入室DSA机房周围空气吸收剂量率均满足《医用X射线诊断放射防护要求》GBZ130-2013和《医用X射线诊断放射防护要求》GBZ130-2013的标准要求；③直线加速器机房周围空气吸收剂量率均满足《医用电子加速器卫生防护标准》GBZ126-2002《医用X射线诊断放射防护要求》GBZ130-2013的标准要求。

该项目所涉及的职业人员及公众产生的个人年有效剂量均符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《医用电子加速器卫生防护标准》（GBZ126-2002）、《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ120-2006）、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）限值要求。

3、现场检查表明，核医学科划定了监督区、控制区，并在候诊大厅张贴人员走向图，注射室与候诊室、检查室分开；放射性药物外配备有专用防护容器，注射工作人员配备铅防护服，并在专用铅防护注射台后操作，ECT在专用机房内检查，机房安装有铅防护门和铅玻璃观察窗口；候诊室外设置有电离辐射警示标志，项目运行过程中所产生的放射性废水和固体放射性废物收集后自然衰变10个半衰期后作为普通医院废物处理。直线加速器在专用机房内工作，导线、电缆呈“U”型通过屏蔽墙，机房入口处设置防护门和迷道，防护门与加速器联锁，防护门外设有工作指示灯和电离辐射警示标志；加速器控制室配有监控和对讲装置；工作过程中加速器机房通风设施一直开启；该院配备了相应的辐射监测设备和剂量报警仪器；辐射工作人员配备了个人累积剂量片，进行了个人剂量监测，建立了个人剂量档案和职业健康监护档案；该院现有辐射工作人员均已参加并通过了辐射防护安全知识培训

4、医院成立了放射防护管理委员会负责医院使用密封源、开放性同位素和射线装置的安全管理工作。医院制定规章制度包括：《加速器技术员工作职责》、《模拟定位机操作规程》、《ECT操作规程》、《放射性“三废”处理方法》、《放射源安全管理制度》、《辐射工作场所监测制度》、《辐射人员培训制度》、《核医学科放射防护细则》、《非密封放射源安全管理》、《核医学科放射防护规范》、《执行“放射源转移、转让、收贮”等备案制度》、《DSA操作规程》、《影像中心医师职责》、《放射防护安全规定》、《放射事故应急预案》等。

5、该企业还需完善一下措施：①定期监测并做好监测记录，发现监测结果异常点位，及时查明原因，并采取有效措施妥善处理；②人员变动时，应及时安排新增人员参加培训，并取得合格证；③定期对各机房外工作指示灯和直线加速器机房门机联锁装置进行检查，发现问题及时处理，确保其能正常工作

综上所述，完善上述措施后，西安交通大学医学院第二附属医院新增射线装置和放射性同位素核技术应用项目符合验收条件。

- 7.2 建议

1、认真学习《中华人民共和国放射性污染防治法》等有关法律法规，不断提高企业安全文化素养和安全意识，积极配合环保部门的日常监督检查，确保开放性同位素和射线装置的使用安全。

2、严格执行各项辐射管理制度，坚持对操作人员进行辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训，做到持证上岗，不断完善应急措施，确保辐射安全。

3、定期对各机房外工作指示灯和直线加速器机房门机联锁装置进行检查，发现问题及时处理，确保其能正常工作。

4、对核医学科注射（或口服）放射性药物患者设置专用病房及配套专用卫生间，避免患者随意走动对周围环境、人员产生不必要的辐射影响。

5、针对可能出现的辐射事故细化各项目的辐射应急措施；

6、委托有资质的单位每年进行一次操作场所周围及邻近区域的辐射水平测量，根据测量结果提出评价或改进意见；并编制辐射项目安全和防护状况年度评估报告，于次年1月31日前报陕西省环境保护厅。